[별표 2] 연구실안전환경수칙

연구(실험)실 안전환경수칙

1. 연구활동 종사자는 안전환경 교육을 반드시 이수하여야 한다.

2. 연구(실험)실은 연구 또는 실험 목적으로만 사용되어야 한다.

3. 사용자는 항상 연구와 관련되어 사용할 기구 및 각종 물질의 취급안전에 관한 사항들을 먼저 숙지하고 연구(실험)에 임한다.

4. 응급상황 발생시 적절한 조치 후 연구실 안전관리자의 지시에 따른다.

5. 유해물질은 후드 등의 격리 공간에서 취급하여 안전한 연구(실험)환경을 조성한다.

6. 실험 후 발생된 각종 폐기물은 폐기물처리지침에 따라 처리한다.

7. 연구(실험)실은 항상 정리 정돈 된 상태를 유지한다.

8. 최종 퇴실자는 반드시 안전점검을 실시하고 연구실안전환경일지를 기록하여야 한다.

[별표 3] 비상시행동요령

비상시 행동요령

■ 화재발생시

1. 화재경보기를 작동하거나 주변에 화재사실을 알린다.

2. 화재를 쉽게 소화할 수 있는 경우는 소화기를 사용하여 진압하고, 불가능할 경우 119로 신고한다.

3. 실험(연구)실 문을 닫고 나와 건물 내 사람들을 대피유도 한다.

4. 주변 인화성물질을 격리시킨다.

5. 화재 실험(연구)실의 전원을 차단한다.

■ 유해화학물질에 의한 신체손상

1. 손상 부위에 다량의 물을 흘려 세척을 한다.

2. 상처 부위가 감염되지 않도록 보호한다.

3. 심각한 손상이면 119로 응급요청 한다.

4. 맥박과 호흡을 관찰하며 손상부위 주변을 관찰하고 위험요소를 제거한다.

■ 비상시를 대비한 숙지사항

1. 소화기의 위치      [장소기입              ]

2. 화재경보기의 위치  [장소기입              ]

3. 전원차단기 위치    [장소기입              ]

4. 비상구의 위치      [장소기입              ]

5. 비상연락망         [ 화재 : 856-0119 / 교내 5005 ]

[별표 4] 연구실안전전검일지

연구(실험)실 안전 점검일지

※ 관리 항목을 연구실 현황에 맞도록 발췌하여 작성, 기록하여 주시기 바랍니다.

(실험실 일반관리)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(잠금장치)실험실 잠금장치가 있다.
2	(복장)실험종사자들에게 긴 머리 상태, 헐렁한 소매옷의 착용, 불필요한 장신구의 착용, 앞 트인 신발 착용 등을 금하고 있다.
3	(음식물)실험실 내에서는 흡연 및 취사가 금지되고, 음식 및 음료의 반입 및 섭취가 금지되고 있다.
4	(비상구)비상구 표지가 부착되어 있다.
5	(출입구)실험실의 출입구는 2개 이상이다.
6	(통로)복도, 응급안전장비, 비상구로 가는 통로는 방해물 없이 통행에 지장이 없다.
7	(바닥)통로와 바닥은 미끄러지지 않는 구조로 되어있다.
8	(바닥)실험실 바닥은 깨끗하고 젖어있지 않다.
9	(환경조건)건물 내부 또는 실험실 내부의 조명, 소음, 온도 습도 등 환경조건이 적절하게 유지된다.
10	(작업공간)실험에 필요한 작업공간은 충분히 확보되어있다.
11	(정리정돈)실험실 내부의 정리정돈 및 청소상태가 양호하다.
12	(선반고정)선반이나 캐비넷은 벽에 고정구나 와이어로 고정되어 있다.
13	(낙하방지)물품은 가능한 눈높이 이하에서 보관하고, 낙하방지 조치(예:선반의 턱)가 되어 있다.
14	(유리제품)깨진 유리용기는 즉시 폐기처분되며, 분리 수거된다.

<계 속> (실험실 일반관리)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
15	(안전수칙 부착)실험실 입구에 실험실 안전수칙 및 비상시 행동요령이 부착되어 있다.
16	(점검 및 일지작성)주1회 이상 실험실 자체점검을 실시하고 연구실안전환경일지를 작성하고 있다.
17	(출입제한)안전교육 미이수자는 실험실 사용을 금하고 있다.
18	(기기 운용)기기 운용 중인 자는 타인과 잡답 및 흡연을 금지 한다.

(개인보호구)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(보안경)실험실에서 작업하는 동안에는 기준에 적합한 보안경을 착용한다.
2	(얼굴가리개) 폭발위험이 있는 실험을 할 경우 보안경 위에 얼굴가리개를 착용한다.
3	(호흡보호구)용도에 적절한 마스크, 방독면 및 정화통이 준비되어 있고, 필요시 착용한다.
4	(보호장갑)내화학성, 기계/기구 연삭, 절단, 용접 등에 적합한 보호장갑을 착용한다.
5	(귀마개)소음이 발생하는 실험을 할 경우 귀마개나 귀덮개를 착용한다.
6	(보호복)실험방법에 맞는 적절한 재질의 보호복(실험복, 작업복, 방열복 등)을 착용한다.
7	(신발)화학물질의 유해성 또는 실험에 적합한 신발을 착용한다.
8	(개인보호구 관리점검)개인보호구는 잘 정비된 상태로 관리되며, 주기적으로 점검하고 있다.

(화학물질 보관)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(시약관리대장)시약관리대장을 작성하여 관리하고 최신본으로 유지한다.
2	(최소량 구입 및 보관)모든 화학물질은 최소한의 재고․저장량을 유지한다.
3	(화학물질 수령) 화학물질은 수령 즉시 수령일을 기입하고, 개봉시 개봉일을 명시한다.
4	(지정장소 보관)화학물질은 지정된 장소에 보관되어 있다.
5	(보관선반)화학물질은 턱이 있는 선반에(미끄럼 방지) 눈높이 아래(150cm)에 보관
6	(공존가능성)화학물질은 위험성 분류에 따라 공존가능성 기준에 적합하게 분류하여 보관하여 반응성, 기능성을 배제한다.
7	(인화성 및 가연성)실험실에 다량의 인화물을 보관할 경우 이중방화캐비넷에 보관한다.
8	(폭발방지 냉장고)인화성 또는 가연성물질 보관용 냉장고는 폭발방지(explosion-proof) 냉장고이다.
9	(점화원 격리) 인화성 또는 가연성 물질은 관원이나 열원 등의 점화원(ignition sources)로 부터 격리하여 보관 한다
10	(금수성, 자연발화성) 금수성 및 자연발화성 위험물질의 보관 및 관리가 적절히 이루어지고 있다.
11	(부식성 물질)부식성물질은 내산성 캐비넷에 보관하고 있다.
12	(밀폐)용기에 내용물을 담거나 빼내는 경우를 제외하고는 용기는 항상 밀폐되어 보관된다.

<계 속> (화학물질 보관)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
13	(과산화물)과산화물을 형성하는 물질은 용기에 표시되어 있고, 목록과 유효기간이 관리되고 있다.
14	(냉장고 분리사용)화학물질용 냉장고에는 음식물 보관을 금지하며, 음식물 금지 라벨이 붙어있다.
15	(냉장고 청소)냉장고 및 냉동고는 주기적으로 청소하고 성에를 제거해야 한다.
16	(용기)금속 캔은 녹이 없는 상태이다.
17	(운반)실험실 간에 또는 실험실 안에서 화학물질을 옮길 때 고무로 된 용기에 담아 옮긴다.
18	(물질안전보건자료, Materal Safety Date Sheets, MSDS) 사용하는 화학물질에 대한 MSDS가 보관, 관리되고 있다.
19	(접근편리성) 물질안전보건자료(MSDS)와 실험실안전보건지침, 화학물질 목록 등은 가까운 장소에 비치되어 모든 실험자가 손쉽게 활용할 수 있다.
20	(용기저장 위치)유리용기나 상자에 저장된 화학물질은 가능한 보관함의 제일 아래에 보관한다.
21	(사용 후 정돈)화학물질은 사용 후 제자리에 정리․정돈하여 보관한다.
22	(화학물질 운반)수레로 운반 시 고르지 못한 평면에서 튀거나 갑자기 멈추지 않도록 고른 회전을 할 수 있는 바퀴를 가진 수레를 이용한다.
23	(유해물질 사용)유해하거나 폭발, 중독의 위험성이 있는 화학물질을 사용할 때는 보호구를 착용하고 가능한 소량사용하며. 사용하기 전에 재해 방호수단을 미리 숙지하여 만전에 대비한다.

<계 속> (화학물질 보관)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
24	(환기 시설)화학물질은 통풍이 잘 되는 곳에 환기장치를 설치하여 보관하고 있다.
25	(혼합저장)화학물질, 식료품, 사료, 의약품 등 혼합하여 저장하지 않는다.

(실험폐액 및 폐기물 처리)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(폐기물 보관수칙)폐기물의 취급 및 보관장소에 “폐기물보관수칙”이 부착되어 있다.
2	(특정폐기물 스티커)폐액수집용기 외부에는 실험실, 품명, 특성 및 주의사항 등을 기록한 “특정폐기물” 스티커가 부착되어 있다.
3	(폐기물 보관장소)폐기물은 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 폐기물 보관장소를 지정하여 보관하고 있다.
4	(악취방지)수집․보관된 폐기물에서 유출 및 악취의 발생을 방지하기 위한 조치를 취하고 있다.
5	(시약공병)시약공병은 깨지지 않도록 하고, 폐기물 보관장소에 보관한다.
	(시약공병)시약공병은 3회 이상 세척 후 ‘세척확인스티커’ 부착하여 보관한다.
6	(수집용기)폐기물의 수집용기는 운반 및 용량 측정이 용이한 용기를 사용하고 있다.
7	(미생물) 유해미생물은 멸균하여 안전하게 폐기하고 있다.
8	(유해 화학물질 폐기)유해한 화학물질 폐기물의 처리 시 수질 및 대기오염을 일으키지 않도록 적절히 처리 후 보관한다.
9	(동물)실험에 사용한 동물 사체 및 관련 일회용품 등 안전하게 폐기하고 있다.

(표시와 라벨)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(안전표지(포스터))실험실내에 유해화학물질의 취급․보관을 알리는 안전표지(포스터)가 부착되어 있다.
2	(라벨)모든 응급안전장비(응급안전샤워, 응급 세안장비 등)들의 위치, 응급 전화번호, 소화기, 고압장비, 레이저 등의 표시가 눈에 띄게 되어 있다
3	(경고표지)실험실 입구에는 적절한 경고표지(보안경 착용, 소음 등 실험실 유해환경에 관한 정보)가 부착되어 있다.
4	(표지판)고장이나 수리중인 기기나 장비의 사용금지 표지판은 준비되어 있다.
5	(비상연락망) 비상연락망이 눈에 띄는 곳에 비치되어있다. 비상연락망은 주기적으로 개정, 관리되고 있다.
6	(비상연락)비상시 조치사항(행동요령)과 비상연락전화가 보기 쉬운 곳에 게시되어 있다.

(실험실 안전보건관리 관련 문서)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(실험실 안전보건지침, Chemical Hygiene Plan, CHP)실험실안전보건지침이 있어 주기적으로 개정, 관리되고 있다.
2	(물질안전보건자료, Material Safety Data Sheets, MSDS)사용하는 화학물질에 대한 MSDS가 보관, 관리되고 있다.
3	(비상행동요령, Emergency response plan, ERP) 비상시-화재, 폭발, 화학물질 누출, 환기설비 고장, 사고 상해 등- 대피, 폐쇄, 연락 , 보고 등의 행동요령이 문서화되어있다.
4	(화학물질목록, Chemical Inventory) 화학물질목록이 있으며 최신본으로 유지한다.
5	(접근편리성)물질안전보건자료(MSDS)와 실험실안전보건지침, ERP, 화학물질 목록 등은 가까운 장소에 비치되어 모든 실험자가 손쉽게 활용할 수 있다.

(흄 후드 관리)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(후드)후드가 설치되어 있으며 양호하게 작동하고 있다.
2	(후드의 위치)후드의 위치는 기류의 방해를 받지 않도록 문, 창문, 보행자로부터 떨어져 있다.
3	(후드사용)유해한 물질을 사용하는 실험은 (보호구 착용 후) 후드 내에서 수행하고 있다.
4	(후드검사)후드설비는 주기적으로 (1년에 한번 또는 두 번)점검하며, 점검날짜와 점검결과를 스티커나 꼬리표에 기록하여 후드에 부착해 놓는다.
5	(후드 안 화학물질 보관금지)후드 안은 깨끗이 관리되고 있으며, 후드를 화학물질 보관 장소로 이용하지 않는다.
6	(후드 안 실험장치)후드 안에 설치하는 실험장치가 후드 기류의 흐름을 막지 않도록 주의한다.
7	(후드고장)후드고장의 경우 비상대응조치사항을 부착한다.

(가스 실린더 사용)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(가스실린더 보관)가스실린더는 고정용 벨트 등으로 고정되어 있다.
2	(캡)실린더를 보관하거나 운반할 때는 항상 캡을 씌워서 다룬다.
3	(가연성 가스)산소 가스실린더와 가연성 가스실린더 (특히 수소, 아세틸렌)는 분리하여 위치한다.
4	(라벨)모든 가스실린더는 라벨이나 스탬프, 또는 스텐실로 내용물이 표시되어 있다.
5	(누출검사)가스실린더의 밸브시스템, 안전장치, 밸브 배출구, 밸브 나사산 등 누출이 일어날 수 있는 곳을 (일일점검 후 사용하며 가스호스가 손상되어 있지 않다.)점검한 후 사용한다.
6	(빈 가스실린더)고압가스 실린더가 비었을 때는 “비어있음‘ 표시를 하고, 사용 중인 실린더와 따로 보관한하며, 빈 가스실린더는 장시간 방치하지 않고 공급회사에 반환한다.
7	(가스실린더 이동)가스실린더를 운반할 때는 운반용 카트에 체인을 고정한 뒤에 운반한다.
8	(가스감지기 및 차단기)가스누설 감지기 및 자동차단기는 정상 작동하고 있다.
9	(가스실린더 위치)가스실린더는 가열로 등과 같은 열 기기 근처에 놓지 않도록 한다.

(응급안전장비)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(비상조명)정전에 대비하여 비상조명등이 설치되어 있다.
2	(응급장비)필요한 장소에 소화기, 보호구, 구급약품, 화재용 안전담요 등이 비치되어 있다.
3	(응급세안장치 및 샤워장치)세안장치 및 샤워장치는 모든 작업자의 위치에서 쉽게 도달할 수 있는 장소에 설치되어 있다.
4	(세안장치 및 샤워장치 점검)세안장치와 샤워기는 정기적으로 (매달) 검사하고 검사일시와 결과를 꼬리표에 달아 놓는다.
5	(세안장치의 안전)세안장치나 샤워장치는 전기패널이나 전선 인입구와 떨어져 있다.
6	(소화기)소화기가 발생 가능한 화재의 종류에 따라 준비되어 있다.
7	(소화기 점검)소화기는 정기적으로 검사하고 검사일시와 결과를 꼬리표에 달아 놓는다.
8	(화재경보기)화재경보기가 설치되어 있고 실험자가 설치장소를 알고 있다.

(시설, 설비 및 전기)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(설비시설)물, 스팀, 공기 등 실험에 필요한 설비 시설은 양호하다.
2	(배출구)가연성물질을 취급하는 진공장치 또는 건조오븐에서 발생되는 가스는 후드나 배출구로 방출된다.
3	(설비시설 조치)설비상의 문제점들-누수, 악취, 파손, 실내온도 조절 등-이 즉시 조치될 수 있는 체계를 갖추고 있다.
4	(접지)전기기기는 적합하게 접지되어 있다.
5	(방폭)습기가 많거나 폭발위험이 있는 장소에 설치된 전기기기가 적합한 방폭구조로 되어 있다.
6	(전열기)전열기가 설치된 주위에 가연물이 근접되어 있지 않다.
7	(절연)전기기기의 절연상태는 양호하다.
8	(전선피복)코드의 피복이 손상되어 (있지 않다.)있거나, 중간 접속되어 있는 곳은 없다.
9	(규격)코드, 배선기구는 용량과 규격에 적합한 것을 사용한다.
10	(파손)전기기기. 배선기구 등이 파손된 것이 없다.
11	(용량)과전류 차단기, 퓨즈 등은 용량과 규격에 적합하다.
12	(퓨즈)퓨즈는 확실하게 접속되어 있으며, 정격 이외의 퓨즈 또는 철사 등을 사용하는 곳은 없다.
13	(연장선)연장선은 차단스위치가 있는 규격품이며 반드시 벽에 부착되어 있다.
14	(사고예방)장시간의 실험을 하는 경우 전기, 급배수, 증기 가스 등의 사용은 작업자가 없을 때에 정전, 단수, 기체의 누출 등의 사고가 발생될 수 있으므로 대비책이 세워져 있다.

(기계)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(공구)기기에 필요한 공구는 기기 주변에 실험종사자가 사용하기 용이한 곳에 보관되고 있다.
2	(점검)기기 사용 전후 점검사항이나 주의사항을 실험종사자가 볼 수 있는 곳에 부착하고 있다.
3	(안전)기기 사용 시 기기 주변에 화기물질 및 안전사고의 유무를 확인 후 사용한다.
4	(위치)실험종사자는 기기가 운전되고 있는 상태에서는 기기 곁을 떠나지 않아야 한다.
5	(정전조치)정전으로 인하여 기기작동이 중단 되었을 때에는 반드시 스위치를 작동정지 위치로 전환한다.
6	(접근금지)기기는 기기 취급 실험종사자에 한하여 사용하며 정지 중 타인에 의해 구동되지 않도록 관계자 외 접촉을 금한다.
7	(안전보호구)기기 사용 시 필요한 안전장치 및 보호구를 사용한다.
8	(안전방호)진공장치가 사용되는 기기는 용기 파열에 대비하여 방호막을 설치한다.

(실험실 안전교육)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
1	(교육훈련) 실험실 종사자들 모두 정기적으로 실험실 안전관련 교육을 받고 있다.<안전교육수료증 비치>
2	(교육훈련내용) 교육훈련 내용이 실험을 수행하는 데에 충분하다.
3	(교육훈련기록보관)교육훈련 기록이 관리되고 있다. <담당교수로부터 받은 교육기록이 관리되고 있다.>
4	(비상행동요령)대피, 폐쇄요령 비상시 행동요령을 모든 실험자가 숙지하고 있다.
5	(응급안전장비 사용)모든 실험자가 소화기 사용, 응급조치 약품 사용, 응급 샤워 및 세안 장비 사용법 등을 알고 있다.

(생물안전)

실험실에서 사용 또는 보관하는 물질을 분류에 따라 기입하세요.

recombinant DNA : 유전자(DNA)의 재조합형

Bacterial : 박테리아, 세균

Viral : 바이러스

Fungal : 버섯 균

Parasitic : 기생충

Toxin : 독소

Prion : 바이러스처럼 전염력을 가진 단백질 입자(광우병 유발)

Other

귀 실험실에 해당하는 생물학적 안전수준(biosafety level, BSL)을 표시하세요.

Biosafety level 1: 병을 일으키지 않는 것으로 밝혀진 미생물을 다루는 경우

Biosafety level 2: 병을 일으키는 것으로 밝혀진 미생물을 다루는 경우

Biosafety level 3: 병을 일으키는 것으로 밝혀졌으며 특히 에어로졸로 전염이 될 수 있는 미생물로서 인체 내 기생체나 전염체를 다루는 경우

Biosafety level 4: 감염되면 치명적일 수 있는 미생물을 다루는 경우

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
	(BSL 1,2,3,4 공통항목)
1	(안전지침문서)생물학적 안전보건관리에 관하여 문서화된 지침이 있다.
2	(출입제한)실험 진행 중에는 실험실 출입이 제한 또는 통제된다.
3	(보안경)콘택트렌즈 착용자는 늘 보안경 또는 고글(goggles)을 착용한다.

<계 속> (생물안전)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
4	(금지활동)실험실 내에서는 음식물 보관 또는 섭취, 흡연, 콘택트렌즈 다루기, 화장하기 등은 엄격히 금지된다.
5	(날카로운 도구)날카로운 도구나 주사바늘 등을 사용하고 폐기하는 것에 관한 지침(sharps handling practices)이 있고 준수된다.
6	(실험대 청소)실험대는 최소한 하루 한번 또는 매 작업 후 닦아내고 소독한다.
7	(개인위생)생물체를 다룬 후, 장갑을 벗은 후, 또는 실험실을 떠날 때는 반드시 손을 닦는다.
8	(시료폐기)배양시료, 조제시료,특정관리 폐기물 등은 버리기 전에 적절한 방법(예: autoclaving)으로 처리한 후 폐기처분한다.
19	(경고표시)“생물학적 위험 (Biohazard)"표시를 실험실 출입문에 부착한다.
10	(구충구서)곤충과 쥐가 서식하지 않도록 관리한다.
11	(BSL 2,3,4 해당, 예방접종)가능한한 모든 종류의 백신을 접종하도록 하며, 그 기록을 보관한다.
12	(무균상)미생물 실험시 무균상에서 실험하며, 실험중에는 무균상 내의 배기팬을 작동한다.
13	(UV 살균등)실험 전, 후에는 UV 살균등을 점등한다.
14	(사용 용기)실험에 사용된 용기는 멸균 세척하며, 실험에 사용된 주변 물품(신발, 모자 등) 살균 세척하여 보관한다.
15	(폐기물)실험에 사용된 일회용품들은 멸균하여 폐기방법에 따라 폐기한다.

<계 속> (생물안전)

번호	점 검 항 목	점 검 결 과			부적절 사유	개선대책	비 고
		해당무	적절	부적절
16	(실험방법 숙지)미생물 실험시에는 주의사항(보호장비 준비상태, 미생물의 특성, 무균상 점검,, 살균 및 제균 방법, 폐기물 폐기방법 등)을 숙지한 후 실험에 응한다.
17	(배양공간)미생물의 배양 및 사용은 정해진 공간 또는 시설에서 시행하여야 한다.
18	(생물실험 및 동물해부실험)실험생물 및 동물해부 실험시 주의사항(보호장비 준비상태, 실험 절차, 비상시 조치요령, 폐기물 폐기방법 등)을 숙지한 후 실험에 응한다.
19	(실험동물 관리 및 사육실 출입)실험동물 관리 및 사육시 출입시 주의사항(보호장비 준비상태, 실험돌물실 이용절차, 비상시 조치요령 , 폐기물 폐기방법 등)을 숙지한다.

생물실험 및 동물해부실험  비상시 조치요령 - 실험동물에 물렸을 때, 인수 공통 전염병에 노출되었을 때

실험 절차 - 마취약품 사용방법, 약물조제와 투여방법

실험돌물 관리 및 사육실 출입  실험동물실 이용절차 - 사육실 출입기록부 작성, 보호장비 시설물 밖으로 반출금지, 사육실 출입과 관련되지 않은 소지품 따로 보관, 알코올 소독기로 손 소독, 사육실 퇴실시 일회용 사용물품 폐기, 비상시 조치요령 등

[별표5] 연구실안전환경점검표

실험실 안전관리 점검표

2010.    .     .

기관명		학부/실험실명		동/호수		등급
관리자	(인)	담당자	Tel:	상주인원		점검자	(인)

점검사항	점검결과	비고
1.개인안전 장비관리
안면보호장비	□보안경 □안면방패:	•권고: 연구원당 1개씩 •사용실태(상시사용)
방독면	□방독면 □반면마스크 □종이마스크	•실험용도에 적합여부 •방독면:카트리지 교환주기 및 여분
후드 효율	1. ㎧ 4. ㎧ 2. ㎧ 5. ㎧ 3. ㎧ 6. ㎧	•권고: 4명당 1대 •유독물질: 0.75㎧
후드사용상태	□적 합: 개 □부적합: 개	•정리정돈 청결상태 •시약보관여부
팬(FAN)	□적 합: 개 □부적합: 개 □추가필요 □중앙환기 설비	•Fan의 설치여부 및 환기상태
	□미설치 □설치필요
2. 소방 안전
출입구 확보	□적 합 □부적합	•출입구의 폐쇄여부
비상통로 확보	□적 합 □부적합	•최소 90㎝이상 확보
실험실내 소화기	□분말:( )개 □하론:( )개 □CO2 :( )개 □미구비	•실험실내 비치된 것만 한정 •미충전은 미구비로 분류
3. 화학약품 관리
시약관리 상태	•실험실외 시약장 잠금장치 □유 □무	•외부시약 창고 및 복도 시약장의 잠금장치 유무
시약보관 방법	•성상별 분류 •액체시약 위치 □적합 □부적합 □적합 □부적합 •표지 부착 상태 □적합 □부적합	•시약분류체계는 성상별 분류를 원칙으로 하며, 정리정돈 및 관리상태 점검 •액체 시약은 눈높이 이하에 보관
인화성시약 보관량	□알콜류 ( )ℓ □유기용매류 ( )ℓ □기타 ( , )ℓ	•인화성시약의 종류 •인화성시약 보관량(20ℓ기준)
4. 폐수 관리
용기 표기	□표기(꼬리표 포함) □미표기	•폐액저장용기의 ‘폐액’표시 여부
보관량	□40ℓ이상 □40ℓ이하	•가연성 유기폐액 40ℓ이내
보관장소	□실험실내 □후드 □복도 □기타	•직사광선이 없고, 통풍이 잘되는 곳 •사람의 왕래가 잦은 곳은 피할 것

점검 사항	점검 결과	비고
5. 미생물 실험 안전
세균 보관상태	□적합 □부적합	•외부로부터의 오염방지
실험 후 균체 멸균처리	□적합 □부적합	•폐기물은 반드시 멸균처리
균체 폐기물처리	□일반폐기물과 혼합 □위탁	•Biological Hazards마크확인
6. 동물 실험 안전
사체처리	□일반폐기물과 혼합 □위탁	•비닐백에 보관 여부 •동물 우리 설치 및 적합 여부 •위생상태
폐기물처리(실험에 사용된 소모품)	□일반폐기물과 혼합 □위탁	•일회용주사기,비닐장갑,휴지등
7. 가스 안전
용기고정	□고정 ( 개) □미고정 ( 개)	•반드시 고정대 설치 •이동식 카트 보유
가연성 및 독성가스	•가연성가스 □수소 ( 개) □프로판 ( 개) □아세틸렌 ( 개) □일산화탄소 ( 개) □ _______ ( 개) □ _________ ( 개) •독성가스 □포스겐 ( 개) □오존 ( 개) □염소 ( 개) □암모니아 ( 개) □산화질소 ( 개) □ _________ ( 개)	•가연성가스 및 독성가스 종류와 사용량
가연성가스 용기 설치장소	□적합 □부적합	•배전반주위 등 전기 스파크가 일어날 수 있는 곳은 금지
8. 전기 안전
전기히터 (전열발생장치)	□보유 □미보유	•실험목적과 배치되는 사용 으로 화재발생 확율 증가
콘센트 다중연결 사용여부	□적합 □부적합	•동시 사용으로 인한 과전류 방지
대용량 전기 사용	□고전압 발생기기보유 □다량전기사용
9. 기계설비 안전
개인보호장비	□작업복 □안전모 □보안경 □방염장갑 □앞치마 □팔덮개 □헬멧 □쇠그물장갑 □보안경 □안전화
안전(비상)스위치	□정상작동 □미작동	•비상시 순간정지 스위치설치
작업장 통풍장치	□적합 □부적합	•원활한 통풍으로 유해가스의 신속한 배기

10.기타점검사항

․ 안전 세안기 및 안전 샤워 장치 :            대/     동     층

[별표 8] 안전교육 일지

안전교육 일지
학과 / 기관
실 험 실 명		교육일시	20 . . . : ~ :
안전관리담당자	(서명)	교육담당자	(서명)
교육참가자
교 육 내 용
비 고

작성방법

1. 작성 대상 : 연구활동종사자(연구원, 대학원재학생, 학부재학생 중 연구과제 참여자)가 있는 연구실(Tigers에 연구실등록을 한 실험실습실)

2. 작성 시기 : 연구실안전관리자(책임교수)가 연구활동종사자에게 매월 1회 30분 이상 교육실시 후 작성

3. 작성 내용 : 연구실안전수칙, 비상시 행동요령, 위험요소의 인지, 각종 실험도구 및 화학약품 등의 안전, 분석측정 기기류의 취급안전 등으로 집체교육에서언급하기 어렵거나, 당해 실험실습실 만의 특성을 고려한 내용중심

4. 보관 방법 : 철을 하여 해당연구실에 비치

참고사항

안전교육 관련자료 Web site

□ 연구실안전정보망(교육과학기술부 공식 정보망)

http://www.labs.or.kr

* 교육과학기술부에서 운영하는 연구실 안전 관련 공식 site로 안전교육 자료 및 정보 제공

교육 동영상 자료가 풍부하여 각 연구실 단위에서 적극 활용 요망

□ 한국산업안전공단

http://www.kosha.or.kr

□ 서울대학교 안전환경원

http://eps.snu.ac.kr

□ 소방방재청

http://www.nema.go.kr

□ 한국가스안전공사

http://www.kgs.or.kr

□ 한국전기안전공사

http://www.kesco.or.kr

□ 교육시설재난공제회

http://www.kosha.or.kr

□ 개인보호장비

http://www.oksafety.co.kr

http://www.shillasafety.com

http://daewonsafety.com

□ 환경부

http://www.me.go.kr

[별표 9] 기자재 세부사양

기자재 세부사양

기자재명	영 문
	한 글
비품번호			제조회사		공급업체
모 델 명			구입연도		구입가격
설치장소			관리자		운용자
활용분야
작동원리
기자재 사진
측정시 유의사항
유지관리 특기사항
비고

[별표 10] 기자재 관리대장

기자재 관리대장

일 자	수리 또는 부품교체 내역	금액 (천원)	수리 업체명	연락처	비고

기자재 수리 또는 부품 교체 내역을 기록하여 이력을 파악할 수 있도록 함.

[별표 11] 기자재 사용일지

기자재 사용 일지
기기명 :					200 학년도
사용일자	사용시간	사용 내용	사 용 자	이 상 유 ․ 무	특기사항	서명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명

[별표 12] 안전보호구 관리일지

안전보호구 관리일지

실험실명 :

20 학년도

보호구 명	사진	구입일시	보유 수량	점검일 및 상태									비고
							/	/	/	/	/	/

* 격주로 작성하고, 상태 및 구입일자 등을 기록

작성 및 보관 방법

※ 작성된 내용은 예시이므로 실험실에 맞는 내용을 발췌 또는 추가 기입하시기 바랍니다.

1. 작성 대상 : Tigers에 연구실등록신청서가 작성된 연구실(실험실습실)에 보유중인 보호장구류가 있는 실험실

2. 관리 대장의 작성 및 보관

- 작성주기 : 격주단위로 보류 장구류의 점검

- 작성내용 : 보호구의 상태 및 보유수량 등을 기록

- 보관방법 : 보호구 보관함 근처 또는 특정장소